## T-TEST
T - TEST
تاریخ :
| first day |  |  |  |  | second day
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D |  |  |  |  | aver | sd | Tn
WBC | 6.4 | 7.3 | 4.7 | 5.3 | 8.3 | 6.7 | 7.5 | 4.7 | 5.3 | 8.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | -0.1 | 0.08 | 0.16432 | 1.0891
RBC | 4.51 | 4.98 | 4.94 | 4.4 | 4.65 | 4.53 | 5.02 | 4.99 | 4.32 | 4.67 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.051962 | 0.43049
Hb | 14.5 | 13.9 | 13.9 | 13.4 | 13.9 | 14.7 | 13.7 | 14 | 13.2 | 13.1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.8 | -0.18 | 0.38987 | -1.0328
HCT | 44.9 | 42.1 | 41.5 | 41.9 | 40.4 | 44.3 | 42.1 | 41.9 | 40.4 | 40.3 | -0.6 | 0 | 0.4 | -1.5 | -0.1 | -0.36 | 0.73007 | -1.103
plt | 299 | 255 | 340 | 302 | 336 | 305 | 251 | 347 | 291 | 325 | 6 | -4 | 7 | -11 | -11 | -2.6 | 8.792 | -0.6615
|  |  | رنج قابل قبول | [14 empty] | توضیحات :
|  |  | برای 10 نمونه |  |  | < | 2.14
|  |  | برای 5 نمونه |  |  | < | 2.78

## CV%
کنترل کیفی شرکت سپهر آنالیز
94.4.25 | تاریخ: |  |  |  |  | سل کانتر شرکت sysmex-kx21 | [5 empty] | نام مرکز:
مشخصات دستگاه
[14 empty] | sysmex |  |  |  | نام دستگاه
| تکرارپذیری پارامتر مورد مطالعه سل کانتر | [12 empty] | B2108 |  |  |  | شماره سریال
[14 empty] | KX21 |  |  |  | ورژن دستگاه
[14 empty] | Normal= |  |  |  | نوع نمونه
ORPHEE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | aver | sd | cv |  | مقدارCV% مجازبرای سل کانتر
WBC | 891 | 913 | 950 | 897 | 891 | 901 | 906 | 892 | 897 | 890 | 902.8 | 18.1708 | 2.0127 |  | WBC | < | 3.5
RBC | 932 | 907 | 891 | 896 | 862 | 914 | 868 | 897 | 890 | 885 | 894.2 | 20.6333 | 2.3075 |  | RBC | < | 2
Hb | 12.4 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | [5 empty] | 12.32 | 0.13038 | 1.0583 |  | Hb | < | 1.5
HCT | 35.6 | 34.7 | 35.7 | 35.1 | 35.3 | [5 empty] | 35.28 | 0.40249 | 1.1409 |  | HCT | < | 2
PLT | 264 | 282 | 274 | 257 | 272 | [5 empty] | 269.8 | 9.6021 | 3.559 |  | PLT | < | 6
توضیحات:
تهران - میرداماد- خیابان رودبار شرقی جنوبی - کوی شمشک - پلاک 2 - واحد 3
[6 empty] | 09352750464-73 |  |  |  |  | همراه: |  | 22902083/22904046/26408047-51 | [5 empty] | تلفن:
info@labservice.ir
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | aver | sd | cv |  | مقدارCV% مجازبرای سل کانتر
WBC | 13.3 | 13.2 | [8 empty] | 13.25 | 0.070711 | 0.53367 |  | WBC | < | 3.5
RBC | 4.09 | 4.1 | [8 empty] | 4.095 | 0.0070711 | 0.17268 |  | RBC | < | 2
Hb | 14 | 14 | [8 empty] | 14 | 0 | 0 |  | Hb | < | 1.5
HCT | 37.3 | 37.5 | [8 empty] | 37.4 | 0.14142 | 0.37813 |  | HCT | < | 2
PLT | 253 | 251 | [8 empty] | 252 | 1.4142 | 0.5612 |  | PLT | < | 6

## مقایسه دودستگاه
مقایسه دو دستگاه
تاریخ:
دستگاه شماره 1 | [12 empty] | نتایج F-TEST
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SD1 | SD^2
WBC | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
RBC | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | WBC | #DIV/0!
Hb | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
HCT | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | RBC | #DIV/0!
Plt | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | Hb | #DIV/0!
دستگاه شماره 2 | [12 empty] | HCT | #DIV/0!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SD2 | SD^2 | PLT | #DIV/0!
WBC | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
RBC | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Hb | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
HCT | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Plt | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
رنج قابل قبول
برای 10 نمونه |  |  | < | 3.1789 |  |  | F.TEST= |  | بالاترSD^2
پایینترSD^2
برای 5 نمونه |  |  | < | 6.39

## کالیبراسیون
کالیبراسیون دستگاهای سل کانتر
| جواب دستگاه | جواب موردنظر | ضریب دستگاه
ضریب جدید
#DIV/0!